连续性血液净化设备技术要求

一、项目概述

- 本次商谈的内容为灌南县第一人民医院连续性血液净化设备采购，卖方负责将床边血滤机运抵买方指定机房，完成安装，检测、验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

- 二、参数要求：

- 一）基本性能要求

1.彩色LCD触摸屏，屏幕可旋转与折叠，具备中文操作界面。

2.能完成多种治疗模式，包括CVVH、CVVHD、CVVHDF以及在枸橼酸抗凝模式下的CVVHD、CVVHDF等治疗模式

3.≧4泵设计（含肝素泵），其中标配枸橼酸泵及钙泵，支持一体化枸橼酸抗凝功能。

4.采用重力测量方式

5.耗材开放式设计，一体式管路，滤器与管路拆分式设计。

6标配后备电池：停电后能维持体外循环≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。

二）治疗设定参数要求：

1.血液流量：10-500ml/min±10%

2.置换液流量：10-80ml/min，可调节

3.透析液流量：10~80ml/min，可调节

4.滤过液流量：0-180ml/min，可调节

5.抗凝剂设置：解析度±0.1ml；连续注射流速范围: 0.5~25ml/h，推注量范围: 0.1~5ml/h，推注流速：30ml/min

三） 压力监测参数要求：

1. 精确度为读数的±10%

2. 动脉压力：-300~+300mmHg

3. 静脉压力：-100~+500mmHg

4. 滤器前压力：-50~+750mmHg

四）报警：安全报警监测系统要求

1. 具备空气监测安全、漏血监测安全、压力限值监测安全、液体平衡监测安全、过高的跨膜压监测预估及滤器中凝血监测预估等报警系统

- 五）漏血检测器：光学检测，在最大滤过液流量时

- 三、售后服务：

备件、资料及其他

1.备件

卖方应在国内设有维修备件库,保证供应等。

2.资料

2.1提供操作手册,维护手册等。

2.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求等。

3.服务

3.1在货物到达用单位后,卖方应与院方约定时间内派专业工程师到达现场,提供安装、调试等服务,协助医院组织验收，并承担相关费用。

3.2保修期≥2年，卖方须保证提供8年以上的优质服务。

3.3卖方为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备各种功能。

3.4卖方提供工程师2人次/1周技术维修培训。

3.5开机率≥98%,维修人员自接到用户报2小时内响应，24小时内解决故障。

3.6供方承诺保修期外的维修仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。并提供主要零配件和耗品的价目清单。

3.7供方免费提供设备操作手册和维护保养手册。

3.8供方免费提供设备的操作培训。

3.9供方免费提供安装、调试设备的耗品。

3.10供方需提供维修能力证明材料。

强调：售后服务承诺必须由生产厂家或总代理提供，原件放入正本,否则为废标。投标商自己承诺仅供参考！